A.1	协议说明	1

A.2	ASTM协议	1

A.2.1	控制代码说明	1

A.2.2	基本通信格式说明	1

A.2.3	分隔符说明	2

A.2.4	消息类型说明	2

A.2.4.1	消息头记录（H）	2

A.2.4.2	病人信息记录（P）	3

A.2.4.3	测试项目记录（O）	4

A.2.4.4	结果记录（R）	5

A.2.4.5	请求信息记录（Q）	5

A.2.4.6	消息终止记录（L）	6

A.2.5	例子说明	7

A.2.5.1	请求测试项目	7

A.2.5.2	返还测试项目	8

A.2.5.3	传输结果	9

A.3	HL7协议	10

A.3.1	基本通信格式说明	10

A.4	分隔符说明	10

A.5	消息类型说明	10

A.5.1	返还测试项目（OML^O33）	11

A.5.2	询问测试项目（TSREQ）	11

A.5.3	传输结果（OUL^R22）	11

A.5.4	询问结果（RSREQ）	12

A.6	消息段说明	12

A.6.1	头段（MSH）	12

A.6.2	病人段（PID）	13

A.6.3	标本段（SPM）	14

A.6.4	普通申请段（ORC）	15

A.6.5	检验申请段（OBR）	16

A.6.6	结果段（OBX）	16

A.6.7	说明段（NTE）	17

A.6.8	查询参数段（QPD）	18

A.6.9	回应控制段（RCP）	18

A.7	例子说明	19

A.7.1	返回测试项目	19

A.7.2	询问测试项目	20

A.7.3	传输结果	20

A.7.4	询问结果	21

- 附录A 网络接口说明

协议说明

系统使用ASTM E1394、HL7协议进行通信。

目录\online\log中保存有本系统与每台仪器通信的所有信息。

以下说明适用于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司的SnibeLis实验室信息管理系统。

ASTM协议

控制代码说明

表 A.2-1控制代码说明

| 字符 | 含义 | 对应ASCII |
| --- | --- | --- |
| <ENQ> | 请求 | 0x05 |
| <ACK> | 确认回应 | 0x06 |
| <STX> | 本文开始 | 0x02 |
| <ETX> | 本文结束 | 0x03 |
| <CR> | 回车键 | 0x0D |
| <EOT> | 传输结束 | 0x04 |

基本通信格式说明

<ENQ><STX>内容<ETX><EOT>

举例：

<ENQ><STX>TEST<ETX><EOT>

表 A.2-2基本通信格式说明

| 字符 | 含义 | 对应ASCII |
| --- | --- | --- |
| <ENQ> | 请求 | 0x05 |
| <STX> | 本文开始 | 0x02 |
| T | 字母T | 0x54 |
| E | 字母E | 0x45 |
| S | 字母S | 0x53 |
| T | 字母T | 0x54 |
| <ETX> | 本文结束 | 0x03 |
| <EOT> | 传输结束 | 0x04 |

分隔符说明

ASTM E1394协议中，定义了4个分隔符用于对通信的内容进行区分。详细内容可以参考E1394 的A.4节。下表显示每个分隔符的含义：

表 A.2-3分隔符说明

| 分隔符 | 含义 | 对应ASCII |
| --- | --- | --- |
| <CR> | 记录分隔符 | 0x0D |
| ¦ | 字段分隔符 | 0x7C |
| \ | 重复分隔符 | 0x5C |
| ^ | 成分分隔符 | 0x5E |
| & | 特殊分隔符 | 0x26 |

消息类型说明

表 A.2-4消息类型说明

| 消息标识 | 含义 |
| --- | --- |
| H | 消息头记录 |
| P | 病人信息记录 |
| O | 测试项目记录 |
| R | 结果记录 |
| Q | 请求信息记录 |
| L | 消息终止记录 |

#### 消息头记录（H）

说明：

这部分内容对应ASTM E1394的第7节。

消息头记录必须在所有传输记录的最前面，用于描述一些协议及传输的基本信息。

例子：

H|\^&||PSWD|BC1200|||||Lis||P|E1394-97|20180323<CR>

表 A.2-5消息头记录

| 字段 | E1394 | ASTM字段名称 | 内容 | 最大长度 | 是否必填项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1.1 | 消息类型 | H | 1 | 是 |
| 2 | 7.1.2 | 分隔符定义 | ¦ \ ^ & | 4 | 是 |
| 4 | 7.1.4 | 密码 | PSWD | 20 | 否 |
| 5 | 7.1.5 | 发送端名称 | BC1200 | 20 | 是 |
| 10 | 7.1.10 | 接收端名称 | Lis | 20 | 是 |
| 12 | 7.1.14 | 处理方式 | P | 1 | 是 |
| 13 | 7.1.13 | 协议版本号 | E1394-97 | 10 | 是 |
| 14 | 7.1.14 | 日期 | YYYYMMDD | 14 | 是 |

|  | 注意： - 协议中总共有14个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。如果有不填写的字段也要跟例子中所写一样，用“¦”分隔符将不同字段分隔开。 - 消息记录末尾的<CR>是必须的，每一条消息记录的末尾都需添加此分隔符，用于表示每条记录的结束。 |
| --- | --- |

#### 病人信息记录（P）

说明：

这部分内容对应ASTM E1394的第8节。

每一个病人相关的信息都需要由这条记录来描述。

例子：

P|1||||ABC|||F <CR>

表 A.2-6病人信息记录

| 字段 | E1394 | ASTM字段名称 | 内容 | 最大长度 | 是否必填项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.1.1 | 消息类型 | P | 1 | 是 |
| 2 | 8.1.2 | 序列号 | 1 | 6 | 是 |
| 6 | 8.1.6 | 病人名称 | ABC | 30 | 否 |
| 9 | 8.1.9 | 性别 | M,F,U | 1 | 否 |

|  | 注意： - 因为只有第一和第二字段是必须的，所以系统中一般写成下面格式：P¦1 <CR>。 - 协议中总共有35个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别 - 消息记录末尾的<CR>是必须的，每一条消息记录的末尾都需添加此分隔符，用于表示每条记录的结束。 |
| --- | --- |

#### 测试项目记录（O）

说明：

这部分内容对应ASTM E1394的第9节。

每一个测试项目信息都需要由这条记录来描述。

例子：

O|1|1234567||^^^ALT^^1:50|R<CR>

表 A.2-7测试项目记录

| 字段 |  | E1394 | ASTM字段名称 | 内容 | 最大长度 | 是否必填项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9.1.1 | 消息类型 | O | 1 | 是 |
| 2 |  | 9.1.2 | 序列号 | 1 | 6 | 是 |
| 3 |  | 9.1.3 | 样本号 | 1234567 | 22 | 是 |
| 5 | 5.4 | 9.1.5 | 测试项目 | ALT | 30 | 是 |
|  | 5.6 |  | 稀释比例 | 1:50 | 30 | 否 |
| 6 |  | 9.1.6 | 优先级 | S,R | 1 | 是 |

|  | 注意： - 第6个字段“优先级”中S是急诊，R是常规，通常使用R。 - 协议中总共有31个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 - 消息记录末尾的<CR>是必须的，每一条消息记录的末尾都需添加此分隔符，用于表示每条记录的结束。 |
| --- | --- |

#### 结果记录（R）

说明：

这部分内容对应ASTM E1394的第10节。

每条测试结果信息都需要由这条记录来描述。

例子：

R|1|^^^ALT^^1:50|115.3|pg/mL|0 - 200|N||||||20180326172956<CR>

表 A.2-8结果记录

| 字段 |  | E1394 | ASTM字段名称 | 内容 | 最大长度 | 是否必填项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10.1.1 | 消息类型 | R | 1 | 是 |
| 2 |  | 10.1.2 | 序列号 | 1 | 5 | 是 |
| 3 | 3.4 | 10.1.3 | 测试项目 | ALT | 10 | 是 |
|  | 3.6 | 10.1.3 | 稀释比例 | 1:50 | 10 | 否 |
| 4 |  | 10.1.4 | 结果 | 115.3 | 12 | 否 |
| 5 |  | 10.1.5 | 单位 | pg/mL | 10 | 否 |
| 6 |  | 10.1.6 | 参考范围 | 0 - 200 | 30 | 否 |
| 7 |  | 10.1.7 | 结果标记 | <,L,H,N,> | 1 | 否 |
| 13 |  | 10.1.13 | 测试完成时间 | YYYYMMDDHHMMSS | 14 | 否 |

|  | 注意： - 第7个字段“结果标记”中<为低于线性范围值，L为低于正常值，H为高于正常值，N为正常，>为高于线性范围值。 - 协议中总共有14个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 - 消息记录末尾的<CR>是必须的，每一条消息记录的末尾都需添加此分隔符，用于表示每条记录的结束。 |
| --- | --- |

#### 请求信息记录（Q）

说明：

这部分内容对应ASTM E1394的第12节。

用于仪器向本系统请求样本对应的项目信息。

例子：

Q|1|^1234567||ALL||||||||O<CR>

表 A.2-9请求信息记录

| 字段 | E1394 | ASTM字段名称 | 内容 | 最大长度 | 是否必填项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.1 | 消息类型 | Q | 1 | 是 |
| 2 | 12.1.2 | 序列号 | 1 | 6 | 是 |
| 3.2 | 12.1.3 | 样本号 | 1234567 | 22 | 是 |
| 5 | 12.1.5 | 所有测试项目 | ALL | 10 | 是 |
| 13 | 10.1.13 | 请求信息状态 | O | 1 | 是 |

|  | 注意： - 协议中总共有13个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 - 消息记录末尾的<CR>是必须的，每一条消息记录的末尾都需添加此分隔符，用于表示每条记录的结束。 |
| --- | --- |

#### 消息终止记录（L）

说明：

这部分内容对应ASTM E1394的第13节。

用于所有传输记录的最后一条，表示传输完成。

例子：

L|1|N<CR>

表 A.2-10消息终止记录

| 字段 | E1394 | ASTM字段名称 | 内容 | 最大长度 | 是否必填项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.1.1 | 消息类型 | L | 1 | 是 |
| 2 | 13.1.2 | 序列号 | 1 | 6 | 是 |
| 3 | 13.1.3 | 终止代码 | N | 1 | 是 |

|  | 注意： 消息记录末尾的<CR>是必须的，每一条消息记录的末尾都需添加此分隔符，用于表示每条记录的结束。 |
| --- | --- |

例子说明

#### 请求测试项目

实际传输内容：

<--<ENQ>

--><ACK>

<--<STX>

--><ACK>

<--H|\^&||PSWD|BC1200|||||Lis||P|E1394-97|20180323<CR>

<--Q|1|^1234567||ALL||||||||O<CR>

<--L|1|N<CR>

<--<ETX>

--><ACK>

<--<EOT>

--><ACK>

图 A.6-1请求测试项目

传输方向说明：

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| --> | 本系统发送 |
| <-- | 本系统接收 |

其中：

H|\^&||PSWD|BC1200|||||Lis||P|E1394-97|20180323<CR>

Q|1|^1234567||ALL||||||||O<CR>

L|1|N<CR>

上述内容是仪器使用ASTM E1394通信协议向本系统请求样本对应测试项目的消息。上文是请求1234567这个样本对应的测试项目。对应字段的解析可以参考附录A.5节。

|  | 注意： 本系统收到此内容后，将返回测试项目信息，见A.6.2节例子。 |
| --- | --- |

#### 返还测试项目

实际传输内容：

--><ENQ>

<--<ACK>

--><STX>

<--<ACK>

-->H|\^&||PSWD|BC1200|||||Lis||P|E1394-97|20180319<CR>

-->P|1<CR>

-->O|1|1234567||^^^ALT\^^^CK|R<CR>

-->L|1|N<CR>

--><ETX>

<--<ACK>

--><EOT>

<--<ACK>

图 A.6-2返回测试项目

传输方向说明：

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| --> | 本系统发送 |
| <-- | 本系统接收 |

其中：

H|\^&||PSWD|BC1200|||||Lis||P|E1394-97|20180319<CR>

P|1<CR>

O|1|1234567||^^^ALT\^^^CK|R<CR>

L|1|N<CR>

上述内容是本系统使用ASTM E1394通信协议返回测试项目的消息。上文是返回1234567这个样本对应的测试项目ALT及CK。与A.6.1章节的请求测试项目对应。对应字段的解析可以参考附录A.5节。

|  | 注意： 上述传输内容中的<ACK>由仪器返回，必须在上述所写的位置发送相应的<ACK>命令，否则本系统会认为仪器已经断开连接。 |
| --- | --- |

#### 传输结果

实际传输内容：

<--<ENQ>

--><ACK>

<--<STX>

--><ACK>

<--H|\^&||PSWD|BC1200|||||Lis||P|E1394-97|20180326<CR>

<--P|1<CR>

<--O|1|1234567||^^^ALT\^^^CK<CR>

<--R|1|^^^ALT|123|pg/mL|0 to 200|N||||||20180326172956<CR>

<--R|2|^^^CK|25.1|pg/mL|0 to 50|N||||||20180326172956<CR>

<--L|1|N<CR>

<--<ETX>

--><ACK>

<--<EOT>

--><ACK>

图 A.6-3传输结果

传输方向说明：

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| --> | 本系统发送 |
| <-- | 本系统接收 |

其中：

H|\^&||PSWD|BC1200|||||Lis||P|E1394-97|20180326<CR>

P|1<CR>

O|1|1234567||^^^ALT\^^^CK<CR>

R|1|^^^ALT|123|pg/mL|0 to 200|N||||||20180326172956<CR>

R|2|^^^CK|25.1|pg/mL|0 to 50|N||||||20180326172956<CR>

上述内容是仪器使用 ASTM E1394 通信协议发送实验结果给本系统的消息。上文是仪器将1234567 这个样本对应的试剂 ALT 和 CK 的实验结果传输给本系统。对应字段的解析可以参考A.5章节。

HL7协议

基本通信格式说明

格式

<SB>内容<EB><CR>

举例

<SB>TEXT <EB><CR>

表 A.3-1基本通信格式说明

| 字符 | 含义 | 对应ASCII |
| --- | --- | --- |
| <SB> | 开始字符 | 0x0B |
| T | 字母T | 0x54 |
| E | 字母E | 0x45 |
| S | 字母S | 0x53 |
| T | 字母T | 0x54 |
| <EB> | 结束字符 | 0x1C |
| <CR> | 回车字符 | 0x0D |

分隔符说明

表 A.3-2分隔符说明

| 分隔符 | 含义 | 对应ASCII |
| --- | --- | --- |
| ¦ | 域分隔符 | 0x7C |
| ~ | 重复分隔符 | 0x7E |
| ^ | 组件分隔符 | 0x5E |
| & | 子组件分隔符 | 0x26 |
| \ | 转义分隔符 | 0x5C |

消息类型说明

表 A.3-3消息类型说明

| 消息标识 | 含义 |
| --- | --- |
| OML^O33 | 用于返回试验项目 |
| TSREQ | 用于查询实验项目 |
| OUL^R22 | 用于发送实验结果 |
| RSREQ | 用于查询实验结果 |

#### 返还测试项目（OML^O33）

说明：

LIS主动向仪器发送申请单，或LIS回答仪器的申请询问时使用此消息

表 A.3-4 OML^O33消息结构

| 消息段 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MSH | 头段 |  |
| [PID] | 病人段 | 可选项 |
| SPM | 标本段 |  |
| ORC | 普通申请段 |  |
| {OBR} | 检验申请段 | 可重复项 |

|  | 注意： 1、协议中总共有7个消息段，此处只列出本系统所需的消息段，其他消息段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 询问测试项目（TSREQ）

说明：

仪器询问LIS询问测试项目时使用此消息

表 A.3-5 TSREQ消息结构

| 消息段 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MSH | 头段 |  |
| QPD | 查询参数段 |  |
| RCP | 回应控制段 |  |

#### 传输结果（OUL^R22）

说明：

仪器主动向LIS发送检验结果，或仪器回答LIS的结果询问时使用此消息

表 A.3-6 OUL^R22消息结构

| 消息段 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MSH | 头段 |  |
| SPM | 标本段 |  |
| ORC | 普通申请段 |  |
| {OBR | 项目申请段 | 可重复项 |
| OBX | 结果段 | 可重复项 |
| [NTE]} | 说明段 | 可选项，且可重复 |

|  | 注意： 1、协议中总共有11个消息段，此处只列出本系统所需的消息段，其他消息段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 询问结果（RSREQ）

说明：

LIS向仪器询问检验结果时使用此消息

表 A.3-7 RSREQ消息

| 消息段 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MSH | 头段 |  |
| QPD | 查询参数段 |  |
| RCP | 回应控制段 |  |

消息段说明

说明

协议中共有13个消息段，此处只列出本系统所需的消息段，其他消息段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。

#### 头段（MSH）

格式：

MSH|^~\&|发送端||接收端||消息时间||消息类型|校验码|P|2.5|||NE|NE||UTF-8

例子：

MSH|^~\&|MAGLUMI||LIS||20151025105016||TSREQ|013329845|P|2.5|||NE|NE||UTF-8

表 A.3-8 MSH消息段说明

| 位置 | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 字段分隔符 | ¦ | 1 | 是 | 固定 |
| 2 | 编码字符 | ^~\& | 4 | 是 | 固定 |
| 3 | 发送端程序 | MAGLUMI | 180 | 是 |  |
| 5 | 接收端程序 | LIS | 180 | 是 |  |
| 7 | 消息时间 | 20151025105016 | 14 | 是 | yyyyMMddHHmmSS |
| 9 | 消息类型 | TSREQ | 7 | 是 | OML^O33、OUL^R22、 RSREQ或TSREQ |
| 10 | 消息控制 ID/校验码 | 013329845 | 20 | 是 | 唯一标识 |
| 11 | 处理 ID | P | 3 | 是 | 固定 |
| 12 | 版本 ID | 2.5 | 8 | 是 | 固定 |
| 15 | 消息应答 | NE | 2 | 是 | 固定 |
| 16 | 应用应答 | NE | 2 | 是 | 固定 |
| 18 | 字符集 | UTF-8 | 16 | 是 | 固定 |

|  | 注意： 协议中总共有18个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 病人段（PID）

格式：

PID|1||病人ID||病人姓名||yyyyMMdd(出生日期)|性别(枚举)||||||||||||||||||||||||||||||年龄^年龄单位

例子：

PID|1||10248734||张建国||20110101|1||||||||||||||||||||||||||||||8^1

表 A.3-9 PID消息段说明

| 位置 |  | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号 | 1 | 1 | 是 | 固定 |
| 3 |  | 病人 ID | 10248734 | 20 |  |  |
| 5 |  | 病人姓名 | 张建国 | 50 | 是 |  |
| 7 |  | 出生日期 | 20110101 | 8 |  | yyyyMMdd |
| 8 |  | 性别 | 1 | 1 | 是 | 1:男,2:女, 3:未知 |
| 38 | 38.1 | 年龄 | 8 | 3 | 是 | 正整数 |
|  | 38.2 | 年龄单位 | 1 | 1 | 是 | 1:岁,2:月, 3:天,4:小时 |

|  | 注意： 协议中总共有38个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 标本段（SPM）

格式：

SPM|序号|样本ID ^ ^质控品ID^样本架ID^样本架孔位||样本类型|||||||样本作用|||||||

例子：

（样本）SPM|1|034581229010^^^A001^2||0|||||||P||||||||

（质控）SPM|1|^^#2020030301#^C01^4||0|||||||Q||||||||

表 A.3-10 SPM消息段说明

| 位置 |  | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号 | 1 | 1 | 是 | 固定 |
| 2 | 2.1 | 样本 ID | 034581229010 | 22 | 是 |  |
|  | 2.3 | 质控物 ID | #2020030301# | 22 | 是 |  |
|  | 2.4 | 样本架ID | A001/C01 | 22 |  |  |
|  | 2.5 | 样本架孔位 | 2/4 | 5 |  |  |
| 4 |  | 样本类型 | 1/6 | 1 | 是 | 0:血清 1:血浆 2:尿液 3:胸腹水 4:脑脊液 5:其他 |
| 11 |  | 样本作用 | P/Q | 1 | 是 | P:病人样本, Q:质控品 |

|  | 注意： 协议中总共有18个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 普通申请段（ORC）

格式：

ORC|申请控制|||||||优先权||申请时间|||

例子：

ORC|NW|||||||0||201909131511433|||

表 A.3-11 ORC消息段说明

| 位置 | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请控制 | NW | 2 | 是 | NW:新生成的医嘱 RF:对申请的再次请求 |
| 7 | 优先权 | 0 | 1 | 是 | 0:常规 1:急查 |
| 9 | 申请时间 | 201909131511433 | 14 | 是 | yyMMddHHmmSS |

|  | 注意： 协议中总共有12个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 检验申请段（OBR）

格式：

OBR|序号|||项目简称^稀释比例

例子：OBR|1|||FT3^1:10

表 A.3-12 OBR消息段说明

| 位置 |  | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号 | 1 | 4 | 是 | 从1开始 |
| 4 | 4.1 | 项目简称 | FT3 | 10 | 是 | 试剂通道号 |
|  | 4.2 | 稀释比例 | 1:10 | 10 |  |  |

|  | 注意： - 协议中总共有4个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 - 需要在user上面设置是否发送稀释比例。 |
| --- | --- |

#### 结果段（OBX）

格式：

OBX|序号||项目简称||样本结果|单位|参考值范围|异常标识|||F|||测试开始时间|| ||模块名称^设备名称|测试结束时间|复查标志|传输类型

例子：

OBX|1||FT4||20.9|mmol/L|8.9-17.2|H|||F|||20191025104016||||Module1^Maglumi|20191025104816|0|0

表 A.3-13 OBX消息段说明

| 位置 |  | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号 | 1 | 4 | 是 | 从1开始 |
| 3 |  | 项目简称 | FT4 | 10 | 是 | 试剂名称简称 |
| 5.1 |  | 定量结果 | 20.9 | 10 | 是 |  |
| 6 |  | 单位 | 2 | 10 |  | 试剂项目的单位 |
| 7 |  | 参考值范围 | 8.9-17.2 | 100 |  | 试剂项目结果正常值参考范围 |
| 8 |  | 异常标识 | H | 6 |  | H：高于正常值 HH：高于线性范围值 L：低于正常值 LL：低于线性范围值 N：无标记 |
| 11 |  | 结果状态 | F | 1 | 是 | 固定，表示最后结果 |
| 14 |  | 开始检测时间 | 20191025104016 | 14 | 是 | yyyyMMddHHmmSS |
| 18 | 18.1 | 模块名称 | Module1 | 20 | 是 |  |
|  | 18.2 | 设备名称 | Maglumi | 20 | 是 |  |
| 19 |  | 结束检测时间 | 20191025104816 | 14 | 是 | yyyyMMddHHmmSS |
| 20 |  | 复查标志 | 0 | 1 | 是 | 0：常规结果 1：复查结果 |
| 21 |  | 传输类型 | 0 | 1 | 是 | 0：自动传输 1：手工传输 |

|  | 注意： 协议中总共有21个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 说明段（NTE）

格式：

NTE|序号

例子：

NTE|1

表 A.3-14 NTE消息段说明

| 位置 | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号 | 1 | 4 | 是 | 从1开始 |

|  | 注意： 协议中总共有3个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 查询参数段（QPD）

格式：

QPD|查询名称||样本ID^^样本架ID^样本架孔位|优先级

例子：

QPD|RSREQ||123456^^N0001^2|0

表 A.3-15 QPD消息段说明

| 位置 |  | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 查询名称 | RSREQ | 7 | 是 | RSREQ或TSREQ |
| 3 | 3.1 | 样本ID | 123456 | 22 | 是 |  |
|  | 3.3 | 样本架ID | N0001 | 5 |  |  |
|  | 3.4 | 样本架孔位 | 2 | 22 |  |  |
| 4 |  | 优先权 | 0 |  | 是 | 0:常规 1:急诊 |

|  | 注意： 协议中总共有4个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

#### 回应控制段（RCP）

格式：

RCP|查询优先级||回应形式

例子：

RCP|I||R|

表 A.3-16 RCP消息段说明

| 位置 | 字段 | 内容 | 最大长度 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询优先级 | I | 4 | 是 | 固定，表示立即查询 |
| 3 | 回应形式 | R | 10 | 是 | 固定，表示实时响应 |

|  | 注意： 协议中总共有3个字段，此处只列出本系统所需的字段，其他字段在实际通信过程中可以补充上去，系统也能自动识别。 |
| --- | --- |

例子说明

#### 返回测试项目

实际传输内容：

--> MSH¦^~\&¦Lis¦¦Maglumi X8¦¦20200311140350¦¦OML^O33¦2¦P¦2.5¦¦¦NE¦NE¦¦UTF-8 --> PID¦1¦¦34¦¦zhangsan¦¦19960101¦男¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^岁 --> SPM¦1¦1234567^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦P --> ORC¦NW¦¦¦¦¦¦N --> OBR¦1¦¦¦FT3^ --> OBR¦2¦¦¦FT4^

传输方向说明：

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| --> | 本系统发送 |

上述内容是本系统使用HL7通信协议返回测试项目的消息。上文是返回1234567这个样本对应的测试项目FT3及FT4。与A.3.5.2章节的请求测试项目对应。对应字段的解析可以参考附录A.3.4节。

#### 询问测试项目

实际传输内容：

<-- MSH¦^~\&¦Maglumi X8¦¦Lis¦¦20200311140350¦¦TSREQ¦2¦P¦2.5¦¦¦NE¦NE¦¦UTF-8 <-- QPD¦TSREQ¦¦1234567^^A006^2¦0 <-- RCP¦I¦¦R¦

传输方向说明

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| <-- | 本系统接收 |

上述内容是仪器使用HL7通信协议向本系统请求样本对应测试项目的消息。上文是请求1234567这个样本对应的测试项目。对应字段的解析可以参考附录A.3.4节

|  | 注意： 本系统收到此内容后，将返回测试项目信息，见‎A.3.5.1节例子。 |
| --- | --- |

#### 传输结果

实际传输内容：

<-- MSH¦^~\&¦Maglumi X8¦¦Lis¦¦20200311140933¦¦OUL^R22¦4¦P¦2.5¦¦¦NE¦NE¦¦UTF-8 <-- SPM¦1¦1234567^^^A006^2¦¦0¦¦¦¦¦¦¦P¦¦¦¦¦¦¦¦ <-- ORC¦NW¦¦¦¦¦¦0¦¦20200311140350¦¦¦ <-- OBR¦1¦¦¦FT4 <-- OBX¦1¦¦FT4¦¦9.2¦pg/mL¦8.90 - 45.00¦HH¦¦¦F¦¦¦20200311140702¦¦¦¦Module1^Maglumi¦20200311140933¦0¦0 <-- NTE¦1

传输方向说明：

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| <-- | 本系统接收 |

上述内容是仪器使用HL7通信协议发送实验结果给本系统的消息。上文是仪器将1234567 这个样本对应的试剂FT4的实验结果传输给本系统。对应字段的解析可以参考A.3.4章节

#### 询问结果

实际传输内容：

--> MSH¦^~\&¦Lis¦¦Maglumi X8¦¦20200311142249¦¦RSREQ¦5¦P¦2.5¦¦¦NE¦NE¦¦UTF-8 --> QPD¦RSREQ¦¦1234567^¦N --> RCP¦I¦¦R¦

传输分向说明：

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| --> | 本系统发送 |

上述内容是本系统使用HL7通信协议向仪器请求实验结果的消息。上文是请求1234567这个样本对应的测试项目的实验结果。对应字段的解析可以参考附录‎A.3.4节。

|  | 注意： 仪器到此内容后，将返回测试项目的实验结果信息，见‎A.3.5.3节例子。 |
| --- | --- |